Durch ständige Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse können Ab-
weichungen von den Bildern und dem Text dieser Druckschrift auftreten.
Die Wiedergabe - auch auszugsweise - ist nur mit unserer Geneh-
migung gestattet.

Inhaltsverzeichnis

- Hinweis zur Benutzung
der Reparaturanleitung

- Stativ

- Zwischenoptik HLW

- Objektivwechsler

- Fototubus 80/20-100
	und Vergrößerungswechsler

- Binokularer Tubus

- Binokularer Tubus, stellbar

- Binokularer GF-Tubus

- Tischträger UDM

- Kreuztisoh d

- Kondensoreinhänger 0,12

- Leuchte HLW 25

- Filterrevolver 5x

- Zweitbeobachtertubus

- Zwischenoptik für Leuchtenanpassung

1. Hinweis zur Benutzung der Reparaturanleitung

Die Reparaturanleitung gibt einen Überblick über eine
Reparaturdurchführung und ist nur in Verbindung mit einer
vorherigen Ausbildung zu benutzen. Vor Beginn einer
Reparatur sind die jeweiligen Punkte in der Reparaturan-
leitung durchzulesen, um sich eventuell zusätzliche
Notizen bei der Demontage der einzelnen Baugruppen anzu-
fertigen.

Größte Sauberkeit am Arbeitsplatz, keine Gewaltanwendung
bei der Demontage und Montage, gut passendes und einwand-
freies Werkzeug sind Grundvoraussetzungen einer Reparatur-
durchführung.

1

2

3

4

4a

5

6

2. Stativ

Meß- und Prüfmittel, Spezlalwerkzeuge, Fette

Strichkreuzokular	87 48 25:001.24/3

Justierfernrohr	87 27 05:001.24/0

Justierträger	31 8? 44:001.25/1

Monokularer gerader Tubus	30 50 04:005.24/2

Dorn	31 87 10:025.25/1

Platte	31 87 10:022.25/7

Schlüssel für Vorschraubringe	30 85 80:011.14/2

Schlüssel für Zweilochmutter	31 87 21:012.25/2

Schlüssel für Bremse	31 87 21:011.25/1

Schlüssel für Bremseinstellung	31 87 10:013.25/3

Schlüssel für Glocke	31 87 21:008.25/6

Hakenschlüssel	31 87 21:010.25/0

Fett FG-Al 4 lg	907.95/6

Fett FG-Al 4 lg + MoS2	225.07/3

Fett FG-Al 2 kz	907.91/5

Öl ÖG-L 6	908.27/4

2.1. Führung (16)

Demontage:

Platte (17) vom Stativ abschrauben. Führung (16) durch
Lösen der vier Schrauben (18) vom Stativ abschrauben.
Lage des Vorgeleges (25) markieren und durch Lösen der vier
Schrauben von der Grundplatte (26) abschrauben.
Sicherungsscheibe von der Achse (24) abnehmen, Achse aus
den Kugellagern herausziehen und das Stirnrad (23) heraus-
nehmen. Zahnstange (22) durch Lösen der beiden Schrauben
vom Schlitten (21) abschrauben.

Bei Neufettung der Führung den Anschlag (19) der Führung
durch Lösen der Schraube von der Grundplatte (26) ab-
schrauben. Anschläge (20) der Kugelkäfige geradebiegen.
Achtung ! Anschläge können leicht abbrechen 1 Schlitten (21)
herausziehen,dabei die Kugeln in ihren Bahnen nicht ver-
tauschen. Die Kugeln können nicht ausgewechselt werden.

Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Kugelbahnen der Kugelführung und die Kugellager
des Vorgeleges (25) mit Fett FG-Al 2 kz fetten. Bei Aus-
tausch der Zahnstange (22) muß diese mit etwas Lose (0,02-
0,1 mm) zum Stirnrad (23) abgestimmt werden. Platte (17)
erst nach Einstellen des Anschlages montieren.

Einstellen des Anschlages (19):

Tischträger mit Objekttisch und Platte (31 87 10:022.25)
an das Stativ ansetzen. Dorn (318710:025.25) in den
Objektivrevolver einschrauben und an das Stativ ansetzen.
Anschlag (19) so einstellen und festschrauben, daß die
Führung anschlägt, wenn die Platte an den Dorn anliegt.
Platte (17) anschrauben.

2.2. Koaxialer Trieb (1)

Demontage:

Platte (17) vom Stativ abschrauben. Führung (16) durch
Lösen der vier Schrauben (18) vom Stativ abschrauben.
Kappe (50) aus dem Knopf (49) herausnehmen. Knopf (49)
durch Lösen der drei Zylinderschrauben vom Teilring (31)
abschrauben. Linsenschraube aus der Feintriebachse (32)
herausschrauben, Gewindestift im Teilring (31) lösen und
den Teilring von der Feintriebachse abnehmen. Feintrieb-
achse nach links aus dem Grobtrieb herausnehmen.
Kappe (43) aus dem Triebknopf (44) herausnehmen und
den Triebknopf durch Lösen der drei Senkschrauben von der
Bremseinstellung abschrauben. Ring (35) abnehmen, Zwei-
lochmutter (36) und die Bremseinstellung von der Achse (51)
abschrauben. Scheibe (37) herausnehmen. Gewindestift in
der Glocke (45) lösen und die Glocke vom Träger (46) ab-
schrauben.
Trieb mit Träger (46) aus dem Stativ herausnehmen. Achse

mit Gehäuse (51) aus dem Träger (46) herausnehmen, Teller-
feder (40), Scheibe (41), Bremskonus (42) und Reibscheibe
(29) vom Träger abnehmen. Doppelrad (30) von der Achse (51)
abnehmen.

Kappe (48) aus dem Triebknopf (47) herausnehmen und den
Triebknopf (47) durch Lösen der drei Senkschrauben vom
Deckel (27) abschrauben. Deckel vom Gehäuse (51) abschrau-
ben und die Radpaare (28) herausnehmen.

Demontage der Bremseinstellung:

Gewindestift im Ring (34) lösen und den Ring vom Klemm-
teil (39) abschrauben, Klemmteil vom Flansch (38) ab-
schrauben.
Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Gleitflächen und Gewinde der Bremseinstellung mit
Fett FG-Al 4 lg + MoS2 fetten. Ring (34) so einstellen und
mit Gewindestift sichern, daß sich das Klemmteil (39)
gegen den Flansch (38) mit einem Drehmoment von 16 kpcm
drehen läßt.

Lagerstellen der Radpaare (28) mit Öl ÖG-L6 ölen. Gleit-
flächen des Grobtriebes am Gehäuse mit Achse (51), Doppel-
rad (30), Träger (46) und Bremskonus (42) mit Fett FG-Al
4 lg fetten. Gleitflächen des Feintriebes am Gehäuse mit
Achse (51), Teilring (31) und Verbindungsring (33) mit Öl
ÖG-L6 ölen.

Bremse so einstellen, daß zur Bewegung des Grobtriebes ein
Drehmoment von 12 kpcm erforderlich ist. Bei dieser Ein-
stellung den Ring (35) als Anschlag so einsetzen, daß kein
größeres Drehmoment eingestellt werden kann.
Die Einstellung des Drehmomentes des Feintriebes erfolgt
mittels der Mutter im Teilring (31). Das Drehmoment soll
60 pcm betragen und der Feintrieb muß losefrei gehen.

2.3.	Austausch der Linse (15)

Demontage:

Filteraufnahme (12) von der Platte (14) abziehen. Linse
(15) mit Fassung aus der Platte herausschrauben und aus-
wechseln.

Montage und Justierung:

Die Linse ist vor Einbau zu reinigen. Justierträger
(31 87 44:001.25) mit Justierfernrohr (87 27 05:001.24) an
das Stativ ansetzen. Mit Justierfernrohr auf die Leucht-
feldblende fokussieren und Justierung überprüfen. Bei De-
Justierung die Platte (14) so anschrauben, daß die Leucht-
feldblende zentrisch im Justierfernrohr abgebildet wird.

2.4.	Austausch des Spiegels (13)

Demontage:

Platte (17) durch Lösen der vier Senkschrauben vom Stativ
abschrauben. Filteraufnahme (12) von der Platte (14) ab-
ziehen und die Platte durch Lösen der vier Schrauben vom
Stativ abschrauben. Spiegelfassung durch Lösen der vier
Schrauben vom Stativ abschrauben, dabei ist der Gewinde-
stift in seiner Lage nicht zu verändern. Vorschraubring
aus der Spiegelfassung herausschrauben und den Spiegel
auswechseln.

Montage und Justierung:

Der Spiegel ist vor Einbau zu reinigen. Achtung! Ober-
flächenverspiegelung. Justierträger (318744:001.25 ) mit
Justierfernrohr (872705:001.24) an das Stativ ansetzen.
Mit Justierfernrohr auf die Leuchtfeldblende fokussieren.
Spiegel mit Spiegelfassung so montieren, daß die Leucht-
feldblende zentrisch im Justierfernrohr abgebildet wird.
Platte (14) mit Linse ansetzen und mit Justierfernrohr auf
die Leuchtfeldblende fokussieren. Platte so anschrauben,
daß die Leuchtfeldblende zentrisch im Justierfernrohr abge-
bildet wird.

2.5. Leuchtfeldblende

2.5.1.	Nachfetten des Bedienungsknopfes (4)

Demontage:

Bodenplatte durch Lösen der vier Schrauben vom Stativ ab-
schrauben. Winkel (5) durch Lösen der zwei Schrauben vom
Stativ abschrauben. Sicherungsscheibe und Gestänge (8)
vom Flansch (6) abnehmen. Gewindestift in der Zweiloch-
mutter (7) lösen und die Zweilochmutter abschrauben, Feder-
scheibe und Flansch (6) abnehmen.
Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

Gleitflächen des Bedienungsknopfes mit Fett FG-Al 4 lg

fetten.

2.5.2.	Austausch der Lamellen

Demontage:

Bodenplatte vom Stativ abschrauben. Winkel (5) durch Lösen
der zwei Schrauben vom Stativ abschrauben. Sicherungs-
scheibe und Gestänge (6) vom Flansch (6) abnehmen.
Platte (17) durch Lösen der vier Senkschrauben vom Stativ
abschrauben. Filteraufnahme (12) von der Platte (14) ab-
nehmen und die Platte durch Lösen der vier Schrauben vom
Stativ abschrauben. Winkel (9) vom Stativ abschrauben und
die Leuchtfeldblende herausnehmen. Drei Gewindestifte im
Stellring (3) lösen und den Stellring vom Rohr (10) ab-
nehmen. Winkel (9) durch Lösen der drei Schrauben von der
Platte (11) und die Platte durch Lösen der vier Schrauben
vom Flansch (2) abschrauben. Rohr (10) aus dem Flansch
herausnehmen und die Lamellen auswechseln.
Mechanische Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-

montage. Rohr (10) und Flansch (2) mit Fett FG-Al 41g +
MoS2 fetten. Stellring (3) so ansetzen, daß die kleinste
Öffnung der Blende Ø 1,4 mm beträgt und beide Endstellungen
durch Anschlag begrenzt werden. Platte (14) mit Linse erst
bei der Justierung montieren.

Justierung:

Justierträger (318744:001.25) mit Justierfernrohr
(872705:001.24) an das Stativ ansetzen. Mit Justierfern-
rohr auf die Leuchtfeldblende fokussieren. Leuchtfeldblende
zentrisch zum Strichkreuz des Justierfernrohres ausrichten.
Platte (14) mit Linse ansetzen und mit Justierfernrohr
auf die Leuchtfeldblende fokussieren. Platte so anschrauben,
daß die Leuchtfeldblende zentrisch im Justierfernrohr
abgebildet wird.

2.6.	Linse (52)
Demontage:

Leuchtfeldblende ausbauen (siehe Punkt 2.5.2. Demontage).
Vorschraubring aus der Linsenfassung herausschrauben und
die Linse (52) herausnehmen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Die Linse ist vor Einbau zu reinigen. Leuchtfeld-
blende und Platte (14) mit Linse justieren (siehe Punkt
2.5.2. Justierung).

2.7.	Elektrik

Meß- und Prüfmittel

Stelltransformator

Wechselspannungsmesser/Weicheiseninstrument

2.7.1. Funktionsbeschreibung

Bei der vorliegenden Schaltung der Lampen-Helligkeits-
steuerung handelt es sich um eine Phasenanschnittsteuerung
mit dem Triac V1 als Stellglied, die sich im Primärkreis
des Transformators T1 befindet.

Die Zuführung der Netzspannung erfolgt über die Sicherungen
F1 und F2, den Schalter S12 sowie über den Netz-Entstör-
filter auf die in Reihe geschalteten T1 (Primärwicklung)
und V1. Die Steuerspannung für V1 wird mittels einer
elektronischen Schaltung erzeugt, deren zentrales Element
der Schaltkreis MM 436 darstellt.

Diese integrierte Schaltung dient speziell zur Phasenan-
steuerung für Triacs und Thyristoren. Die erforderliche
Betriebsspannung von ca. 12 V für den Schaltkreis wird
durch Anlegen der Netzspannung an Pin 6 sowie über den
Widerstand R3 und Pin 5 erzeugt.

Die Kombination R1/R2/R9/R12 bildet einen Spannungsteiler,
über den die Aufladung des zeitbestimmenden Kondensators
C1 gesteuert wird. Mit den Einstellreglern R1 und R9 wird
der Regelbereich des Potentiometers R12 so festgelegt, daß
die Lampenspannung zwischen 2V und 6,6 ± 0,1 V variiert
werden kann. Der zu R12 parallel liegende Widerstand R2
bewirkt eine Linearisierung der Steuerkennlinie der
Schaltung.

R6 stellt einen externen Rückkopplungswiderstand der inte-
grierten Schaltung dar. Der Widerstand R5 dient der
Synchronisation mit der Netzspannung und bestimmt die
maximale Ansteuerung.

Der Kondensator C2 liefert den für V1 benötigten Zündstrom,
der über zwei integrierte Thyristoren sowie über den zur
Strombegrenzung dienenden R7 zur Steuerelektrode von V1
gelangt.

Anzeige der Lampenspannung: Die Sekundärspannung von T1
wird über V2...5 gleichgerichtet und über R10/11 dem
Anzeigeinstrument P1 zugeführt.
Mittels R11 erfolgt die Eichung der Anzeige.

2.7.2. Justierung der Elektronik

Um bei den durchzuführenden Einstellungen von definierten
Bedingungen ausgehen zu können, ist mit einem Stelltrans-
formator als Spannungsquelle zu arbeiten. Alle ausgangs-
seitigen Spannungsmessungen sind mit einem Weicheisenin-
strument durchzuführen.
Folgende Reihenfolge des Vorgebens ist zweckmäßigt

- Überprüfung der entsprechenden Beschaltung der Primär-
wicklung von T1.

- Überprüfung der Sicherungen F1/F2 auf richtige Be-
stückung entsprechend der Netzspannung.

- Einstellregler R1 und R9 auf Mittelstellung bringen.

- Stelltransformator anschließen und vorgegebene Netz-
spannung einstellen. (± 1 V!)

- Gerät einschalten (S 12).

- R12 auf Maximalstellung; mit R1 Ausgangsspannung von
U = 6,6 ± 0,1V einstellen (Messung an X20 und X21 bei
eingeschalteter Lampe).

- R12 auf Minimalstellung; mit R9 Ausgangsspannung von
U = 2 V einstellen.

- Zyklische Wiederholung der Einstellungen 6. und 7.
solange, bis beide Spannungen ihre Sollwerte erreichen.
Dabei ist zu beachten, daß eine Spannungsänderung über
den gesamten Verstellbereich von R12 erreicht wird.

- Mit R12 wird eine Ausgangsspannung von U = 6 V einge-
stellt. Anschließend erfolgt mit Hilfe von R11 die
Einstellung des Zeigers von P1 auf den sechsten Teil-
strich der Skale.

2.8. Koaxialer Trieb (ab Baujahr 1986)

Demontage:

Platte (17) durch Lösen der vier Senksohrauben vom Stativ
abschrauben. Führung (16) durch Lösen der vier Schrauben
(18) vom Stativ abschrauben.

Kappe (54) aus dem Triebknopf (55) herausnehmen und den
Triebknopf durch Lösen der drei Zylinderschrauben vom Tei-
lungsring (59) abschrauben. Linsenschraube (57) aus der
Feintriebachse (60) herausschrauben, Gewindestift im Teil-
ring lösen und den Teilring abnehmen. Feintriebachse nach
links aus dem Grobtrieb herausnehmen.
Kappe (72) aus dem Triebknopf (73) herausnehmen und den
Triebknopf durch Lösen der drei Senksohrauben von der Brems-
einstellung abschrauben. Ring (66) abnehmen, Zweilochmut-
ter (65) und die Bremseinstellung von der Achse mit Ge-
häuse (80) abschrauben. Scheibe (64) herausnehmen. Gewin-
destift in der Glocke (74) lösen und die Glocke vom Träger
(77) abschrauben. Trieb mit Träger (77) aus dem Stativ her-
ausnehmen, Tellerfeder (70), Scheibe (71), Bremskonus (76)
und Reibscheibe (56) vom Träger abnehmen. Schrauben (75)
lösen und den Anschlag (63) aus dem Träger herausnehmen.
Anschlagscheiben (62) und Doppelrad (61) von der Achse
abnehmen.

Kappe (79) aus dem Triebknopf (78) herausnehmen und den
Triebknopf durch Lösen der drei Senkschrauben vom Deckel
(81) abschrauben. Deckel durch Lösen der beiden Zylinder-
schrauben und die Radpaare (53) herausnehmen.

Demontage der Bremseinstellung:

Gewindestift mit Ring (69) lösen und den Ring vom Klemm-
teil (68) abschrauben, Klemmteil vom Flansoh (67) ab-
schrauben.
Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage.

Gleitflächen und Gewinde der Bremseinstellung mit Fett
FG-AL 41g+MoS2 fetten. Ring (69) so einstellen und mit
Gewindestift sichern, daß sioh das Klemmteil (68) gegen
den Flansch (67) mit einem Drehmoment von 160 ± 20 Ncm
drehen läßt. Lagerstellen der Radpaare (53) mit Öl ÖG-L6
ölen. Gleitflächen des Grobtriebes an der Achse mit Gehäu-
se (80), Doppelrad (61), Träger (77), Anschlagscheiben (62)
und Bremskonus (76) mit Fett FG-AL 41g fetten. Gleitflä-
chen des Feintriebes mit Öl ÖG-L6 ölen.

Bremse so einstellen, daß zur Bewegung des Grobtriebes ein
Drehmoment von 100 Ncm erforderlich ist. Bei dieser Ein-
stellung den Ring (66) als Anschlag so einsetzen, daß kein
größeres Drehmoment eingestellt werden kann. (Bei gelöster
Bremse = 20 Ncm).

Die Einstellung des Drehmomentes des Feintriebes erfolgt
mittels der Mutter (58) im Teilring (59). Das Drehmoment
soll 60 Ncm betragen und der Feintrieb muß losefrei gehen.

Einstellen des Grobtriebanschlages:

Platte (318710:022.25/7) auf den Objekttisch auflegen und
den Dorn (318710:025.25/1) in den Objektivrevolver ein-
schrauben. Platte an der Rückseite des Statives abnehmen.
Schrauben (75) lösen (zugängig von der hinteren Seite des
Statives) und den Anschlag (63) durch Drehen des Grob-
triebes so einstellen, daß der Grobtrieb anschlägt, wenn
die Platte an dem Dorn anliegt. Anschlag (63) mittels der
beiden Schrauben (75) festschrauben.

7

3.  Zwischenoptik HLW

Meß- und Prüfmittel,  Spezialwerkzeuge

Schlüssel für Vorschraubringe	30 85 80:011.14/2

Demontage:

Zwischenoptik HLW durch Lösen der beiden Zylinderschrauben
vom Stativ abschrauben.

Bei Austausch des Mattglases (2) den Vorschraubring
herausschrauben und das Mattglas auswechseln. Bei Aus-
tausch der Linse (1) und des Mattglases (3) den Vor-
schraubring herausschrauben und die Linse bzw. das Matt-
glas auswechseln.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Die Optikteile sind vor Einbau zu reinigen. Die
Mattgläser so einsetzen, daß die mattierte Fläche des
Mattglases (3) zur Linse (1) und die mattierte Fläche des
Mattglases (2) nach außen zeigt.

8

4. Objektivwechsler

Auswechseln der Rastfeder:
Demontage:

Platte (5) durch Lösen der vier Senkschrauben vom Objektiv-
wechsler abschrauben. Rastfeder (4) durch Lösen der beiden
Zylinderschrauben vom Objektivwechsler abschrauben.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der

Demontage.

Rastfeder (4) so an den Objektivwechsler anschrauben, daß

die Rastung des Schiebers (1) bei Anschlag der Schraube (2)

erfolgt.

Bei Reparaturen am Objektivrevolver (3) muß der Objektiv-
wechsler ins Herstellerwerk eingeschickt werden.

9

10

5. Fototubus 80/20 - 100 und Vergrößerungswechsler

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Monokularer gerader	Tubus      305004:005.24/2

Strichkreuzokular	074825:001.24/3

Toleranzkreisplatte	303540:001.04/3

Fett FG-Al  2 lg	907.94/8

Fett FG-Al 12 lg	907.98/0

5.1. Auswechseln der Abschlußgläser (10) und Nachfetten
	der Klemmstücke

Vor der Demontage muß der Objekttisch zentriert werden.
Monokularen geraden Tubus (305004:005.24) mit Strich-
kreuzokular (874825:001.24) ansetzen, Objektiv 12,5x vor-
schalten. Toleranzkreisplatte (308540:001.04) auf den
Objekttisch auflegen und den Toleranzkreis 0,03 mm zen-
trisch zum Strichkreuz im Okular ausrichten.

Demontage:

Schnellwechsler (11) durch Lösen der drei Zylinderschrau-
ben vom Gehäuse (1) abschrauben. Linsenschraube (6) vom
Exzenterbolzen (9) abschrauben. Achtung! Linksgewinde.
Schraubhülse (7) von der Führungshülse (8) abschrauben
und den Exzenterbolzen (9) herausnehmen.
Bei Austausch des Abschlußglases (10) dieses aus dem
Schnellwechsler (11) herausdrücken und auswechseln
(eventuell Schnellwechsler erwärmen).
Mechanische Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Vor Einbau des Abschlußglases ist dieses zu
reinigen. Abschlußglas mit Klebstoff (AK 673) in den
Schnellwechsler einkleben. Schnellwechsler rückbar am
Gehäuse anschrauben. Gleitflächen des Exzenterbolzens
(9) und der Führungshülse (8) mit Fett FG-Al 2 lg und

Gewinde der Schraubhülse (7) und der Führungshülse (8)

mit Fett FG-Al 12 lg fetten.

Justierung:

Monokularen geraden Tubus mit Strichkreuzokular ansetzen
und den Schnellwechsler (11) so anschrauben, daß das
Strichkreuz im Okular zentrisch im vorher ausgerichtetem
Toleranzkreis liegt.

5.2.	Griff (3)

Demontage:

Kappe (4) aus dem Griff (3) herausnehmen, Schraube in der

Spannzange (5) lösen und den Griff von der Stange (2)

abnehmen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Schwenkbereich des Griffes (3) nach vorn und oben.

Reparaturen am Prisma und an der Bertrandlinse können
nur im Herstellerwerk vorgenommen werden.

5.3.	Auswechseln der Rastfeder (12)

Demontage:

Rastfeder (12) durch Lösen der beiden Zylinderschrauben

vom Vergrößerungswechsler abschrauben und auswechseln.

Montage und Justierung:

Rastfeder rückbar anschrauben. Rastkraft der Rastfeder
wird durch Unterlegen von Platten (13) eingestellt.
Monokularen geraden Tubus (305004:005.24) mit Strichkreuz-
okular (874825:001.24) ansetzen. Deckel (14) aus dem
Revolver herausschrauben und Revolver auf freien Durch-
gang schalten (Stellung 0). Objektiv 12,5x vorschalten

und die Leuchtfeldblende mittels Kondensor zentrisch zum
Sehfeld des Okulares stellen. Rastfeder so anschrauben,
daß bei vorgeschalteten Tubuslinsen die Leuchtfeldblende
zentrisch im Okular abgebildet wird.

Austausch der Tubuslinsen kann nur im Herstellerwerk
erfolgen.

11

6. Binokularer Tubus

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Monokularer gerader Tubus	30 40 04:005.24/2

Strichkreuzokular	87 48 25:001.24/3

Toleranzkreisplatte	30 85 40:001.04/3

Schlüssel für Vorschraubringe	30 85 80:011.14/2

Gelenkstiftschlüssel	044.94/4

Fett FG-Al 8 lg	908.25/8

Demontage:

Ringschwalbe (12) von der Achse (13) abschrauben. Senk-
schrauben aus der rechten und linken Kappe (14) heraus-
schrauben und die Kappen (14) abnehmen.

Festen und stellbaren Stutzen (18+20) durch Lösen der drei
Zylinderschrauben von den Gehäusen (3) abschrauben. Vor-
schraubring (8) vom stellbaren Stutzen (18) abschrauben
und das Gewinderohr(9) aus dem Gewindestutzen (10) heraus-
drehen. Teilring (11) durch Lösen der drei Gewindestifte
abnehmen. Klemmschrauben (2) und Gewindestifte der beiden
Prismen (5+6) lösen und die Prismen (5+6) herausnehmen.
Vorsohraubring (1) aus dem Gehäuse (3) herausschrauben
und den Glaszylinder (4) herausnehmen.

Skalenplatte (17) durch Lösen der Gewindestifte abnehmen.
Gewindestift im Deckel (19) lösen und den Deckel (19) ab-
schrauben. Beide Anschlagschrauben (15) aus den Gehäusen
(3) herausschrauben und die Gehäuse (3) von der Achse (13)
abnehmen. Federscheibe, Reibscheiben und Bremsscheibe (16)
abnehmen.
Alle mechanischen Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Gleitflächen der Achse (13), der beiden Gehäuse (3)
und das Gewinde des stellbaren Stutzens (18) mit Fett FG-
Al 8 lg fetten. Auflageflächen der Prismen (5+6) müssen

fettfrei sein. Vor Einbau der Optikteile sind diese zu

reinigen. Beim Einbau der Prismen (5+6) ist zu beachten,

daß die Gewindestifte in den Bohrungen der Druckplatten (7)

sitzen.

Stellbaren Stutzen (18) auf gleiche Höbe des festen Stutzens

(20) einstellen und den Index 0 vom Teilring (11) auf den

Index des Gewindestutzens (10) einstellen.

Justierung:

Monokularen geraden Tubus (305004:005.24) mit Strichkreuz-
okular (874825:001.24) ansetzen, Objektiv 10x vorschalten.
Toleranzkreisplatte (308540:001.04) auflegen und den Tole-
ranzkreis 0,03 mm zentrisch zum Strichkreuz im Okular aus-
richten. Monokularen geraden Tubus gegen binokularen Tubus
mit Strichkreuzokular austauschen.

Prismen (5+6) und Stutzen (18+20) so ausrichten, daß das
Strichkreuz im Okular zentrisch im Toleranzkreis 0,03 mm
liegt. Beim Verstellen des Augenabstandes muß das Strich-
kreuz im Toleranzkreis bleiben. Bei größtem Augenabstand
die Skalenplatte (17) so einstellen, daß der Index 75 der
Skalenplatte (17) auf dem Index des festen Stutzens (20)
steht.

12

7.  Binokularer Tubus,  stellbar

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Monokularer gerader Tubus	30 50 04:005.24/2

Strichkreuzokular	87 48 25:001.24/3

Toleranzkreisplatte	30 85 40:001.04/3

Schlüssel für Vorschraubringe	30 84 80:011.14/2

Gelenkstiftschlüssel	044.94/4

Fett FG-Al 8 lg	908.25/8

Demontage:

Ringschwalbe (12) von der Achse (13) abschrauben. Senk-
schrauben aus der rechten und linken Kappe (14) heraus-
schrauben und die Kappen (14) abnehmen.

Stutzen (18+20) durch Lösen der drei Zylinderschrauben von
den Gehäusen (3) abschrauben. Vor der Demontage der Stutzen
(18+20) den Index 0 vom Teilring (11) auf den Index des
Gewindestutzens (10) stellen und die Länge der Stutzen
(18+20) messen. Vorschraubring (8) abschrauben und das
Gewinderohr (9) ans dem Gewindestutzen (10) herausdrehen.
Teilring (11) durch Lösen der drei Gewindestifte abnehmen.
Klemmschrauben (2) und Gewindestifte der beiden Prismen
(5+6) lösen und die Prismen (5+6) herausnehmen. Vorschraub-
ring (1) aus dem Gehäuse (3) herausschrauben und den Glas-
zylinder (4) herausnehmen. Skalenplatte (17) durch Lösen
der Gewindestifte abnehmen. Gewindestift im Deckel (19)
lösen und den Deckel (19) abschrauben. Beide Anschlag-
schrauben (15) aus den Gehäusen (3) herausschrauben und die
Gehäuse (3) von der Achse (13) abnehmen. Federsoheibe,
Reibscheiben und Bremsscheibe (16) abnehmen. Alle mecha-
nischen Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Gleitflächen der Achse (13), der beiden Gehäuse (3)
und das Gewinde der Stutzen (18+20) mit fett FG-Al 8 lg

fetten. Auflageflächen der Prismen (5+6) müssen fettfrei
sein. Vor Einbau der Optikteile sind diese zu reinigen.
Beim Einbau der Prismen (5+6) ist zu beachten, daß die Ge-
windestifte in den Bohrungen der Druckplatten (7) sitzen.
Stutzen (18+20) auf gemessene Länge einstellen und den
Index 0 vom Teilring (11) auf den Index des Gewindestutzens
(10) einstellen.

Justierung:

Monokularen geraden Tubus (305004:005.24) mit Strichkreuz-
okular (874825:001.24) ansetzen, Objektiv 10x vorschalten.
Toleranzkreisplatte (308540:001.04) auflegen und den
Toleranzkreis 0,03 mm zentrisch zum Strichkreuz im Okular
ausrichten. Monokularen geraden Tubus gegen binokularen
Tubus mit Strichkreuzokular austauschen.
Prismen (5+6) und Stutzen (18+20) so ausrichten, daß das
Strichkreuz im Okular zentrisch im Toleranzkreis 0,03 mm
liegt. Beim Verstellen des Augenabstandes muß das Strich-
kreuz im Toleranzkreis bleiben. Bei größtem Augenabstand
die Skalenplatte (17) so einstellen, daß der Index 75 der
Skalenplatte (17) auf dem Index des Stutzens (20) steht.

13

8. Binokularer GF-Tubus

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Monokularer gerader Tubus	30 50 04:005.24/2

Strichkreuzokular	87 48 25:001.24/3

Anpassung 30/23,2	30 50 18:041.24/0

Toleranzkreisplatte	30 85 40:001.04/3

Gelenkstiftschlüssel	044.94/4

Fett FG-Al 8 lg	908.25/8
Klebstoff 2.1043 (Epilox EGK 106)

Demontage:

Ringschwalbe (12) von der Achse (3) abschrauben. Je zwei
Senkschrauben aus der rechten und linken Kappe (13)
herausschrauben und die Kappen (13) abnehmen. Festen und
stellbaren Okularstutzen (17+19) von den Gehäusen (2)
abschrauben.

Vorschraubring (8) vom stellbaren Okularstutzen (19) ab-
schrauben und das Gewinderohr (9) aus dem Gewindestutzen
(10) herausdrehen. Teilring (11) durch Lösen der drei
Gewindestifte abnehmen.

Klemmschrauben (1) und Gewindestifte der beiden Prismen
(5+6) lösen und die Prismen herausnehmen. Bei Austausch
des Glaszylinders (4) Klebstoff an den Klebstellen heraus-
kratzen und den Glaszylinder (4) aus dem Gehäuse (2)
herausdrücken.

Skalenplatte (16) durch Lösen der Gewindestifte abnehmen.
Gewindestift im Deckel (18) lösen und den Deckel (18)
abschrauben. Beide Anschlagschrauben (14) aus den Gehäusen
(2) herausschrauben und die Gehäuse (2) von der Achse (3)
abnehmen. Federscheibe, Reibscheiben und Bremsbacken (15)
abnehmen.
Alle mechanischen Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der

Demontage.

Gleitflächen der Achse (3), der beides Gehäuse (2) und das
Gewinde des stellbaren Okularstutzens (19) mit Fett FG-Al
8 lg fetten. Auflageflächen der Prismen (5+6) müssen fett-
frei sein.

Vor dem Einbau der Optikteile sind diese zu reinigen. Glas-
zylinder (4) mit Klebstoff 2.1043 sichern. Beim Einbau der
Prismen (5+6) ist zu beachten, daß die Gewindestifte in
den Bohrungen der Druckplatten (7) sitzen. Stellbaren
Stutzen (19) auf gleiche Höhe des festen Stutzens (17) ein-
stellen und den Index 0 vom Teilring (11) auf den Index
des Gewindestutzens (10) einstellen.

Justierung:

Monokularen geraden Tubus (305004:005.24) mit Strichkreuz-
okular (874825:001.24) ansetzen, Objektiv 12,5x vorschalten.
Toleranzkreisplatte (308540:001.04) auf den Objekttisch
auflegen und den Toleranzkreis 0,03 mm zentrisch zum
Strichkreuz im Okular ausrichten. Monokularen geraden Tubus
gegen binokularen GF-Tubus austauschen, Strichkreuzokular
mit Anpassung 30/23,2 einsetzen. Prismen (5+6) und Okular-
stutzen (17+19) so ausrichten, daß das Strichkreuz im
Okular zentrisch im Toleranzkreis 0,03 mm liegt. Beim Ver-
stellen des Augenabstandes muß das Strichkreuz im Toleranz-
kreis bleiben. Bei größten Augenabstand die Skalenplatte
(16) so einstellen, daß der Index 75 der Skalenplatte (16)
auf dem Index des festen Okularstutzens (17) steht.

14

9. Tischträger UDM

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Fett FG-Al 4 lg	907.95/6

Fett FG-Al 12 lg	907.98/0

Fett FG-Al 8 lg + MoS2	907.97/2

Demontage:

Schwalbenführung (10) durch Lösen der vier Schrauben vom
Tischträger abschrauben. Anschlagschraube (11) aus dem
Schlitten (12) herausschrauben und den Schlitten (12) nach
unten herausnehmen. Hülse (6) lösen und das Kegelgehäuse (5)
von der Triebachse (8) abschrauben. Triebachse (8) aus der
Schwalbenführung (10) herausnehmen, Scheiben (4+9) und
Bremskonus (3) abnehmen.

Rändelschraube (1) herausdrehen und den Bolzen (13) heraus-
nehmen.

Stark abgenutzte Führung nachpassen (mit feinem Schmirgel-
papier auf einer ebenen Platte und Zieheisen abziehen),
dabei muß die Zahnstange (7) und die Schwalbenleiste (2)
vorher abgeschraubt werden.
Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der
Demontage. Gleitflächen der Kondensorführung mit Fett
FG-Al 4 lg fetten. Bolzen (13) mit Fett FG-Al 4 lg und
Rändelschraube (1) mit Fett FG-Al 12 lg fetten. Gleitflächen
der Triebachse (8) und des Trieblagers mit Fett FG-Al 4 lg
fetten, Bremskonus (3) mit Fett FG-Al 12 lg fetten. Kegel-
gehäuse (5) und Hülse (6) mit Fett FG-Al 8 lg + MoS2
fetten. Drehmoment von 2,5 kpcm zwischen den beiden Trieb-
knöpfen durch Verstellen der Hülse (6) zum Kegelgehäuse (5)
einstellen. Triebachse (8) und Zahnstange (7) losefrei
abstimmen.

Einstellen der Kondensorhöhe:

Tischträger UDM, Kondensoreinhänger mit Kondensor Apl. 0,9
und Kreuztisch d ansetzen. Rändelschraube (1) so einstellen,
daß bei oberster Anschlagstellung der Kondensor 0,1 mm
unterhalb der Tischoberfläche liegt.

15

10.Kreuztisch d

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Strichkreuzokular	87 48 25:001.24/3

Anpassung 30/23,2	30 50 18:041.24/0

Strichkreuzplatte	30 57 23:011.26/1

Gelenkstiftschlüssel	044.94/4

Fett FG-Al  1 lg	907.93/1

Fett FG-Al  4 lg	907.95/6

Fett FG-Al 10 lg	908.26/6

Pett FG-Al 12 lg	907.98/0

Demontage:

Objekthalter (21) und Anschlag (22) abnehmen. Halter (10)
von der Führungsplatte (9) abschrauben. Klemmschraube (12)
und Rändelknopf (11) aus dem Halter (10) herausschrauben.
Zahnstange (14) und Koaxial-Trieb (15) abschrauben. Kappe
(16) aus dem x-Antrieb (4) herausnehmen. Zweilochmutter (3)
vom Ritzel (8) abschrauben, Gewindestift im x-Antrieb (4)
lösen und den x-Antrieb (4) vom Ritzel (8) abschrauben.
Scheibe (5), y-Antrieb (6) und Ritzel (8) vom Lager (7)
abnehmen.

Anschlagschraube aus der Führungsleiste (13) herausschrau-
ben. Leiste (20) abschrauben, Schlitten (1), Kugeln, Kugel-
käfig, Lagernadeln und Laufschienen abnehmen. Führungs-
leiste (13) von der Tischplatte (2) abschrauben, Kugeln,
Kugelkäfig, Lagernadeln und Laufschienen abnehmen. Ring (19)
vom Drehring (18) abschrauben und das Drehlager (17) ab-
nehmen.
Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der
Demontage. Gleitflächen der Tischdrehung mit Fett FG-Al
1 lg fetten. Laufschienen, Kugeln und Lagernadeln mit Fett
FG-Al 4 lg fetten. Austausch der Kugeln und Lagernadeln

ist nur satzweise möglich.

Gleitflächen des Ritzels (8), des Lagers (7) innen, der
Scheibe (5) und des x-Antriebes (4) mit Fett FG-Al 12 lg
fetten. Gleitflächen des Lagers (7) außen und des y-An-
triebes (6) mit Fett FG-Al 10 lg fetten. Drehlagerung in
Längsrichtung spielfrei abstimmen.

Koaxial-Trieb (15) und Zahnstange (14) losefrei ansetzen.
Gewinde der Klemmschraube (12) und des Rändelknopfes (11)
mit Fett FG-Al 12 lg fetten.

Kreuztisch d an das Stativ ansetzen und Objektiv 40x/0,65
vorschalten. Anschlag (22) und Objekthalter (21) so an
den Kreuztisch d ansetzen, daß das Strichkreuz der Strich-
kreuzplatte (305723:011.26) in x- und y-Richtung parallel
zum Strichkreuz des Strichkreuzokulares (87482§:001.24)
abläuft.

16

17

11. Kondensoreinhänger 0,12

Meß— und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Strichkreuzokular	87 48 25:001.24/3

Anpassung 30/23,2	30 50 18:041.24/0

Schlüssel für Vorschraubringe	30 85 80:011.14/2

Schlüssel 26	802.50/5

Gelenkstiftschlüssel	044.94/4

Fett FG-Al  1 lg	907.93/1

Fett FG-Al  4 lg	907.95/6

Fett FG-A1 12 lg	907.98/0

11.1. Einhänger und Aperturblende (32)

Demontage:

Gewindestift in der Zweilochmutter (13) lösen und die Zwei-
lochmutter vom Bolzen (12) abschrauben. Gewindestift in
der Kondensoraufnahme (14) lösen und den Bolzen (12)
herausschrauben. Kondensoraufnahme (14) und Einhänger (1)
abnehmen. Zentrierschrauben (15) herausschrauben und die
Hülse (18) herausnehmen.

Austausch der Lamellen (9):

Drei Gewindestifte im Skalenring (3) lösen und den Skalen-
ring abnehmen. Ring (4) herausschrauben, dabei muß der
Nutenring (10) festgehalten werden. Gewindestift im Ring
(5) lösen und den Ring herausschrauben. Gewindestift (17)
aus dem Stellring (7) herausschrauben und die Irisblende
aus dem Einhänger (1) herausnehmen. Gewindestift aus dem
Blendengehäuse (8) herausschrauben. Vorsohraubring (11) aus
dem Blendengehäuse (8) herausschrauben, Nutenring (10) und
Lamellen herausnehmen.
Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Gleitflächen der Blendenverstellung und der Hülse (18)
mit Fett FG-Al 1 lg fetten. Gewinde der Zentrierschrauben

(15) der Hülsen (16) und der Klemmschraube (2) mit Fett
FG-Al 12 lg fetten. Gleitflächen des Bolzens (12) und des
Einhängers (1) mit Fett FG-Al 4 lg fetten.
Index vom Ring (6) muß ~ 30° von der Mitte des Einhängers
nach rechts liegen. Skalenring (3) so festlegen, daß bei
geschlossener Irisblende (Ø 2 mm) die Verstellung durch
Anschlag begrenzt wird.

11.2. Kondensor 0,12 (19)

Demontage:

Gewindering (20) von der Linsenfassung (22) abschrauben.
Drei Gewindestifte in der Kondensoraufnahme (14) lösen
und den Kondensor (19) herausnehmen. Bei Austausch der
Linsen (21+30) die Vorschraubringe herausschrauben und die
Linsen auswechseln.

Austausch der Lamellen:

Linsenfassung (22) aus dem Kondensor herausschrauben. Mit-
nehmerschraube (26) aus dem Rändelring (31) herausschrauben.
Vorschraubring (23) aus dem Kondensor herausschrauben und
die Irisblende (25) herausnehmen. Vorschraubring (24) aus
der Irisblende (25) herausschrauben, Nutenring und Lamellen
herausnehmen. Nachfetten der Irisblendenverstellung:
Linsenfassung (29) vom Kondensor abschrauben. Drei Gewinde-
stifte im Skalenring (28) lösen und den Skalenring ab-
nehmen. Vorschraubring (27) abschrauben und den Rändelring
(31) abnehmen.
Mechanische Teile mit Waschbenzin reinigen»

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Die Linsen sind vor Einbau zu reinigen.
Gleitflächen der Irisblendenverstellung mit Fett FG-Al 4 lg
fetten. Nutenring in die Irisblende (25) und Irisblende in
den Kondensor so einsetzen, daß die kleinste Öffnung der
Blende Ø 2 mm beträgt und beide Endstellungen durch An-
schläge begrenzt werden. Skalenring (28) so einstellen,

daß bei geschlossener Blende (Ø 2 mm) der Index 2 des
Skalenringes (28) auf dem Punkt der Linsenfassung (29)
steht.

Justierung:

Binokularen Tubus mit Strichkreuzokular (87 48 25:001.24)
ansetzen. Objektiv 3,2x und Kondensor 0,12 vorschalten
und auf Objektebene fokussieren.

Kondensor 0,12 mittels der drei Gewindestifte im Kondensor-
träger (14) so zentrieren, daß die scharf abgebildete
Leuchtfeldblende zentrisch zum Sehfeld des Strichkreuz-
okulares liegt. Gewindering (20) festschrauben.

Bei Austausch der Linsen des achr.-apl. Kondensors 0,9
muß der Kondensor ins Herstellerwerk eingeschickt werden.

18

12. Leuchte HLW 25

Meß- und Prüfmittel

Zentriermattglas in Fassung    31 87 15: 012.25/0

12.1.	Austausch des Kollektors (2)

Demontage:

Träger (6) durch Lösen der Klemmschraube (5) abschrauben.

Kollektor (2) aus dem Gehäuse (3) herausschrauben und

auswechseln.

Montage und Justierung:

Die Linsen sind vor Einbau des Kollektors zu reinigen.
Kollektor soweit in das Gehäuse einschrauben, daß die
vordere Linse 46 mm von der Kante des Zentrieransatzes (4)
entfernt ist. Zentriermattglas (318715:012.25) in den
Zentrieransatz einsetzen. Feineinstellung des Kollektors
durch Abbildung des Lampenwendels der Lampe auf dem
Zentriermattglas. Kollektor am Gewinde mit Klebstoff
sichern.

12.2.	Austausch der Lampenaufnahme (1)

Demontage:

Träger (6) durch Lösen der Klemmschraube (5) abschrauben.

Zwei Gewindestifte in der Lampenaufnahme (1) lösen und

die Zuleitung (7) abnehmen. Lampenaufnahme durch Lösen

der zwei Zylinderschrauben vom Träger abschrauben und

auswechseln.

Montage und Justierung:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Zentriermattglas (318715:012.25) in den Zentrier-
ansatz (4) einsetzen. Lampenaufnahme (1) rückbar an den
Träger (6) anschrauben und den Trager in das Gehäuse ein-

setzen. Lampenaufnahme so an den Träger festschrauben,
daß das Lampenwendel zentrisch im Zentriermattglas abge-
bildet wird.

19

13. Filterrevolver 5x

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Gelenkstiftschlüssel	044.95/2

Fett FG-Al 4 lg	907.95/6

Demontage:

Zweilochmutter (1) von der Acbse abschrauben und den

Revolver (2) abnehmen. Achtung! Druckfeder und Kugel

beachten.

Alle Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der

Demontage.

Gleitflächen mit Fett FG-Al 4 lg fetten.

20

14. Zweitbeobachtertubus

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge, Fette

Monokularer gerader Tubus	30 50 04:005.24/2

Strichkreuzokular	87 48 25:001.24/3

Toleranzkreisplatte	30 85 40:001.04/3

Schlüssel für Vorschraubringe	30 85 80:011.14/2

Gelenkstiftschlüssel	044.94/4

Fett FG-Al 2 lg	907.94/8

Fett FG-Al 8 lg	908.25/8

Fett FG-Al 12 lg	907.98/0

14.1. Austausch dar Linsen (15) und Nachfetten der
Klemmstücke

Demontage:

Fassung mit Linse (15) aus dem Schnellwechsler (16) heraus-
schrauben und auswechseln.

Linsenschraube (20) vom Exzenterbolzen (18) abschrauben.
Achtung! Linksgewinde, Schraubhülse (19) von der Führungs-
hülse (17) abschrauben und den Exzenterbolzen (18) heraus-
nehmen.
Klemmstücke mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Die Linsen sind vor Einbau zu reinigen.
Gleitflächen des Exzenterbolzens (18) und der Führungs-
hülse (17) mit Fett FG-Al 2 lg und Gewinde der Schraubhülse
(19) und der Führungshülse (17) mit Fett FG-Al 12 lg fetten.

Justierung:

Monokularen geraden Tubus (305004:005.24) mit Strichkreuz-

okular (874825:001.24) ansetzen, Objektiv 10x vorschalten.

Toleranzkreisplatte (308540:001.04) auflegen und den
Toleranzkreis 0,03 um zentrisch zum Strichkreuz im Oku-
lar ausrichten. Monokularen geraden Tubus mit Strich-
kreuzokular an den Zweitbeobachtertubua ansetzen. Drei
Schrauben im Schnellwechsler (16) lösen und durch Rücken
des Schnellwechslers (16) das Strichkreuz des Okulares
zentrisch zum Toleranzkreis 0,03 mm ausrichten.

14.2. Auswechseln des Prismas (14)

Demontage:

Platte (23) durch Lösen der drei Zylinderschrauben vom
Gehäuse (13) abschrauben. Prismenstuhl mit Prisma (14)
durch Lösen der drei Zylinderschrauben vom Gehäuse (13)
abschrauben und auswechseln.

Montage und Justierung:

Prismenstuhl rückbar im Gehäuse (13) anschrauben. Monoku-
laren geraden Tubus (305004:005.24) mit Strichkreuzoku-
lar (874825:001.24) ansetzen, Objektiv 10x vorschalten.
Toleranzkreisplatte (308540:001.04) auflegen und den
Toleranzkreis 0,03 mm zentrisch zum Strichkreuz im Okular
ausrichten. Monokularen geraden Tubus mit Strichkreuz-
okular an den Zweitbeobachtertubus ansetzen. Strichkreuz
des Okulares durch Rücken des Prismenstuhls zentrisch
zum Toleranzkreis 0,03 mm ausrichten. Platte (23) so am
Gehäuse (13) anschrauben, daß der Pfeil (an den Sehfeld-
rand des Okulares gestellt) beim Drehen der Pfeilstellung
im Sehfeld des Okulares bleibt.

14.3. Pfeilstellung

14.3.1. Austausch der Linsen (21)

Demontage:

Platte (23) durch Lösen der drei Zylinderschrauben vom

Gehäuse (13) abschrauben. Vorschraubring (8) lösen und

die Fassung (22) aus dem Flansch (7) herausschrauben und
die Linsen (21) auswechseln.

Montage und Justierung:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Die Linsen (21) sind vor Einbau zu reinigen. Pas-
sung (22) soweit in den Flansch (7) einschrauben und mit
Vorschraubring (8) sichern, bis Pfeil scharf in Objekt-
ebene abgebildet wird. Platte (23) so am Gehäuse (13) an-
schrauben, daß der Pfeil (an den Sehfeldrand des Okulares
gestellt) beim Drehen der Pfeilstellung im Sehfeld des
Okulares bleibt.

14.3.2. Austausch der Schieber (4) und Nachfetten der
Drehung

Demontage:

Drei Gewindestifte im Ring (6) lösen und die Schieberauf-
nahme aus dem Ring (6) herausschrauben. Drei Zylinder-
schrauben aus der Fassung (24) herausschrauben, Schieber-
aufnahme aus der Fassung (24), Federn, Kugeln und Schieber
(4) aus der Schieberaufnahme herausnehmen.
Vorschraubring (5) vom Flansch (7) abschrauben und den
Ring (6) vom Flansch (7) abnehmen. Mechanische Teile mit
Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Gleitflächen der Drehung mit Fett FG-Al 12 lg fetten.

14.3.3. Fassung mit Pfeil (25) und Linse (2)

Demontage:

Fassung (27) von der Linsenfassung (3) abschrauben. Vor-
schraubring (1) aus der Linsenfassung (3) herausschrauben
und die Linse (2) herausnehmen.
Drei Schlitzmuttern (26) von den Bolzen abschrauben,

Linsenfassung (3), Scheiben and Fassung alt Pfeil (25)

Abnehnen.

Mechanische Teile mit Waschbenzin reinigen.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Die Linse (2) und der Pfeil sind vor Einbau zu
reinigen. Die mattierte Seite der Linse (2) zeigt zur Lampe.
Gleitflächen der Fassung mit Pfeil (25) und der Scheiben
mit Fett FG-Al 8 lg fetten.

14.4. Austausch der Linsen (9+11)

Demontage:

Ringschwalbe (10) aus dem Gehäuse (13) herausschrauben.
Vorschraubring aus der Fassung herausschrauben und die
Linse (9) auswechseln. Gewindestift in der Fassung (12)
lösen und die Fassung mit Linse (9) aus der Fassung (12)
herausschrauben. Vorsohraubring aus der Fassung (12)
herausschrauben und die Linse (11) auswechseln.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der De-
montage. Die Linsen (9+11) sind vor Einbau zu reinigen.

Justierung:

Monokularen geraden Tubus (305004:005.24) mit Strichkreuz-
okular (8748251001.24) ansetzen, Objektiv 40x vorschalten.
Objekt auflegen und auf Objektebene fokussieren. Monoku-
laren geraden Tubus mit Strichkreuzokular an den Zweit-
beobachtertubus ansetzen, Linse (9) mit Fassung soweit
in die Fassung (12) einschrauben und mit Gewindestift
sichern, bis das Objekt scharf abgebildet wird.

21

15. Zwischenoptik für Leuchtenanpassung

Spezialwerkzeuge

Schlüssel für Vorschraubringe     30 85 80:011.14/2

Demontage:

Zwischenoptik durch Lösen der beiden Zylinderschrauben vom
Stativ abschrauben.

Bei Austausch der Linse (4) den Vorschraubring heraus-
schrauben und die Linse auswechseln. Bei Austausch des
Mattglases (2) die Fassung (3) aus dem Flansch (1) heraus-
schrauben. Vorschraubring aus der Fassung (3) heraus-
schrauben und das Mattglas auswechseln.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Die Optikteile sind vor Einbau zu reinigen. Das Matt-
glas so einsetzen, daß die mattierte Fläche nach außen
zeigt.

22

23

16. LeuchtenanpassunK U25/U25 fl

Meß- und Prüfmittel, Spezialwerkzeuge

Justierlampe	31 87 42:001.25/3

Monokularer gerader Tubus	30 50 04:005.24/2

Hilfsmikroskop p	30 32 07:003.24/5

Schlüssel für Vorschraubringe	30 85 80:011.14/2

16.1.	Austausch der Lampenaufnahme (9)

Demontage:

Träger (10) durch Lösen der Klemmschraube (11) von der
Platte (1) abschrauben. Zwei Gewindestifte in der Lampen-
aufnahme (9) lösen und die Zuleitung (12) abnehmen. Lampen-
aufnahme durch Lösen der zwei Zylinderschrauben vom Träger
abschrauben und auswechseln.

Montage und Justierung:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Lampenaufnahme (9) mit Lampe rückbar an den Träger
(10) ansetzen. Fassung mit Mattglas aus der Zwischenoptik
für Leuchtenanpassung herausschrauben (siehe Bild 21
Position 3). Durchlichtbeleuchtung einschalten und den
Drehknopf für Beleuchtungspankrat (2) auf kleinste Stellung
drehen.

Objektiv 50x vorschalten, auf Objektebene fokussieren und
die Leuchtfeldblende zentrieren. Bertrandlinse einschalten
und auf Austrittspupille fokussieren. Lampenaufnahme (9)
so am Träger (10) festschrauben, daß das Lampenwendel
zentrisch in der Austrittspupille abgebildet wird.

16.2.	Austausch des Kollektors (16)

Platte (1) durch Lösen der Zylinderschraube vom Gehäuse
(17) abschrauben. Abdeckplatte durch Lösen der sechs
Schrauben vom Gehäuse (17) abschrauben. Länge vom oberen
Gehäuserand zur Kollektorlinse messen. Gewindering vom

Kollektor lösen und den Kollektor aus dem Gehäuse heraus-
schrauben.

Montage und Justierung:

Die Linsen sind vor Einbau des Kollektors zu reinigen.
Den Kollektor soweit in das Gehäuse einschrauben, bis
das vorher gemessene Maß erreicht ist. Kollektor mit Ge-
windering sichern.

16.3.	Austausch des Wärmeschutzfilters (14)

Demontage:

Abdeckplatte durch Lösen der sechs Zylinderschrauben vom
Gehäuse (17) abschrauben. Gehäuse (13) durch Lösen der
beiden Schrauben (15) vom Gehäuse (17) abschrauben. Vor-
schraubring aus der Kollektorfassung herausschrauben und
das Wärmeschutzfilter auswechseln.

Montage:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage. Das Wärmeschutzfilter ist vor Einbau zu reinigen.
Wärmeschutzfilter mit 0,1 mm Spiel fassen und den Vor-
schraubring mit Lack sichern. Gehäuse (13) nach Augenschein
winklig an das Gehäuse (17) montieren.

16.4.	Austausch der Kollektorlinse (6)

Demontage:

Gewindestift im Ring (7) lösen, den Ring von der Fassung

(8) abschrauben und die Kollektorlinse (6) herausnehmen

(eventuell Fassung drehen, bis der Gewindestift sichtbar

wird).

Montage:

Die Linse ist vor Einbau zu reinigen. Flach gewölbte Seite
der Linse zeigt zur Lampe. Die Linse mit 0,1 mm Spiel
fassen und den Ring (7) mit Gewindestift sichern.

16.5. Austausch des Spiegels (4)

Demontage:

Drei Schrauben (3) aus dem Spiegelträger herausschrauben

und den Spiegel (4) herausnehmen.

Montage und Justierung:

Der Spiegel ist vor Einbau zu reinigen. Spiegel einsetzen
und die drei Schrauben (3) soweit einschrauben, daß sich
der Spiegel noch bewegen läßt. Justierlampe (318742:001.25)
an den Träger (5) ansetzen. Elektrischer Anschluß an die
Lampenaufnahme 6V 25W (9).

Fassung mit Mattglas aus der Zwischenoptik für Leuchtenan-
passung herausschrauben (siehe Bild 21 Position 3).
Durchlichtbeleuchtung einschalten und den Drehknopf für
Beleuchtungspankrat (2) auf kleinste Stellung drehen.
Objektiv 50x vorschalten, auf Objektebene fokussieren und
die Leuchtfeldblende zentrieren. Monokularen geraden Tubus
(30 50 04:005.24) mit Hilfsmikroskop (303207:003.24) an-
setzen (Fotoausgang) und auf Austrittspupille fokussieren.
Justierlampe fokussieren und zentrieren, daß das Lampen-
wendel scharf abgebildet wird und in der Mitte der Aus-
trittspupille liegt. Spiegel mittels der drei Schrauben (3)
so zentrieren, daß das Spiegelbild mit dem Lampenwendel
zur Deckung gebracht wird.

Reparaturen am Beleuchtungspankrat, Planspiegel und Prisma
können nur im Herstellerwerk vorgenommen werden.

VEB Carl Zeiss JENA-DDR

Deutsche Demokratische Republik

Fernsprecher: Jena 830     •     Fernschreiber: Jena 5886122

Druckschriften-Nr. 30 - R0020 - 1

Printed in GDR'

Ag 29/ 310/ 83